HRP Care Sp. z o. o.

ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/T/2021, w ramach projektu: „Przepis na Opiekę - wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z obszaru Powiatu Piotrkowskiego”, na realizację zakupu 30 teleopasek wraz z gwarancją i serwisem.

- Postanowienia ogólne

Rozeznanie dotyczy projektu „Przepis na Opiekę - wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z obszaru Powiatu Piotrkowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.2  „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX. 2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

- CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA

  - Urządzenia będą wykorzystywane w ramach systemu teleopieki, zwanego dalej Systemem, skierowanego do niesamodzielnych mieszkańców powiatu piotrkowskiego, zwanych dalej Użytkownikami.

  - System ma za zadanie umożliwić zdalną opiekę nad Użytkownikami przy pomocy Urządzeń, które zbierają dane dotyczące Użytkowników i przekazują je do aplikacji internetowej, integrującej i analizującej pozyskiwane dane, zwanej dalej Aplikacją, która następnie komunikuje się z Urządzeniami.

  - Funkcjonalności systemu

    - Urządzenie ma formę opaski/zegarka umieszczanego na ręce użytkownika. Posiada fizyczny przycisk służący do obsługi opaski i wzywania SOS. Na kolorowym ekranie wyświetlany jest w czytelnej formie dla osób niedowidzących czas oraz takie dane jak data, czy stopień naładowania baterii.

    - Przesyłanie danych z sensorów w co najmniej 5 minutowych cyklach, z możliwością konfiguracji na częstsze lub rzadsze cykle. Z możliwością wymuszenia pobrania i przesłania danych z poziomu panelu kontrolnego.

    - Urządzenie zawiera fizyczny przycisk SOS który po przytrzymaniu dzwoni na numer zaprogramowany w panelu kontrolnym i pozwala na głosowe dwukierunkowe przeprowadzenie rozmowy z ratownikiem medycznym lub inną osobą.

    - Urządzenie pozwala na odbieranie połączeń telefonicznych od zdefiniowanych numerów

    - Urządzenie po krótkim naciśnięciu przycisku wyświetla zegar, datę, zasięg sieci komórkowej i stopień naładowania baterii.

    - Urządzenie jest ładowane przez magnetyczne złącze USB, informuje o konieczności naładowania przy 10% poziomu baterii. W zależności od konfiguracji interwałów i włączonych funkcji urządzenie działa na pojedynczym ładowaniu od 2 do 7 dni (średnio 3 przy fabrycznych ustawieniach)

    - Możliwość zdalnej konfiguracji (per urządzenie) interwałów i innych funkcji w urządzeniu.

    - Bezpośrednia komunikacja przez internet pomijając urządzenia pośrednie takie jak smartfon czy komputer. Urządzenie zawiera kartę SIM z pakietem danych.

    - Urządzenie ma możliwość ręcznego zmierzenia parametrów życiowych przez użytkownika i wyświetlenia ich na ekranie, w ten sposób użytkownik może sam kontrolować swój stan i swoje zdrowie. Zmierzone w ten sposób dane natychmiast są przesyłane do panelu kontrolnego i aplikacji mobilnej.

    - Urządzenie ma możliwość nagrania 10 sekundowej wiadomości która zostanie wysłana do zaprogramowanego opiekuna. Wysłanie wiadomości spowoduje powstanie alertu po stronie aplikacji mobilnej i w panelu kontrolnym.

  - Zakres zbieranych danych

    - Akcja serca użytkownika – Urządzenie w ustalonych interwałach bada ilość uderzeń serca na minutę i przekazuje informacje do panelu kontrolnego i aplikacji mobilnej. Panel kontrolny i aplikacja mobilna wyświetla dane na wykresie pozwalając na ocenę stanu zdrowia użytkownika w określonych zakresach czasu (1,7,30 dni).

    - Położenie użytkownika – Urządzenie zbiera dane dotyczące położenia użytkownika z dokładnością do 5 metrów poza budynkami i do 200 metrów w budynkach. Poza budynkami urządzenie korzysta z systemu GPS i GLONASS wspomagając się systemem A-GPS. W budynkach urządzenie korzysta z triangulacji node GSM i wspomaga się informacjami z sygnałów WIFI.

    - Nagła zmiana położenia – urządzenie potrafi wykryć silne uderzenie opaski, co może wskazywać na wypadek lub upadek użytkownika. Wysyłany jest wtedy alert do panelu kontrolnego i aplikacji mobilnej. Funkcja ta może zostać wyłączona w razie zbyt wielu fałszywie dodatnich sytuacji.

    - Temperatura – dzięki medycznej klasy czujnikowi temperatury urządzenie mierzy temperaturę ciała użytkownika w określonych interwałach i przesyła dane do panelu kontrolnego który wyświetla je na wykresie z możliwością konfiguracji określonych zakresów czasu (1,7,30 dni).

    - Ciśnienie krwi – urządzenie estymuje ciśnienie krwi na podstawie danych z sensorów. Dokładność pomiaru może odbiegać od pomiaru z sfigmomanometru o około 20%, wynika to z techniki pomiaru, urządzenie rejestruje kurczenie się tętnic przy pomocy światła i rejestratora ccd.

  - Sensory w urządzeniu

    - Sensor temperatury Novosense NST117 – czujnik temperatury klasy medycznej działający na zasadzie rezystora półprzewodnikowego o rezystancji silnie zależnej od temperatury.

      - Zakres pracy: od -55°C do 125°C

      - Rozdzielczość: 0.015625°C

      - Dokładność pomiaru w zakresie 35°C do 42°C: 0,1°C

      - Dokładność pomiaru w zakresie -40°C do 125°C: 0,3°C

      - Czas pomiaru: od 24 ms do 64 ms.

      - Zasilanie: od 1,62V do 5,5V

      - Typowy pobór prądu: 30 μA

      - Typowy pobór prądu przy wyłączeniu: 0.1 μA

    - Sensor pulsu i ciśnienia – PixArt PAH8002EP – zintegrowany układ pomiarowy składający się z trzech diód led, czujnika CMOS i procesora DSP. Pomiar następuje na zasadzie uzyskania i przetworzenia fotopletyzmogramu na dane liczbowe.

      - Praca w temperaturze: od -20°C do 60°C

      - Rozdzielczość: 1 piksel

      - Maksymalna częstotliwość pracy sensora: 50000 klatek na sekundę

      - Zakres dynamiczny: 70 dB

      - Obsługiwane zasilanie: od 1.8V do 3.6V

      - Zużycie prądu: ~3.3V

      - Zakres pomiaru tętna: 30bpm do 240bpm

    - Akcelerometr 3D – MiraMEMS DA213 – pojemnościowy trójosiowy akcelerator liniowy

      - Obsługiwane zasilanie: od 1.62V do 3.6V

      - Obsługa zakresu: od +/- 2g do +/- 16g

      - Rozdzielczość zapisu danych: 14 bit

  - Platforma techniczna

    - Procesor MediaTek 2503 typu ARM7EJ-S o częstotliwości 260Mhz. Obsługujący Blutooth 2.1+EDR, Blutooth 3.0, łączność 2G, GNSS, GPS,GLONASS i BeiDou

    - Chipset sterujący MediaTek 5931 o niskim poborze prądu (>100mA)

    - Ekran TFT o wielkości 1 cala i rodzielczości 128x64 pixeli

    - Przycisk umieszczony pod ekranem wykonany z silikonu

    - Slot na kartę SIM typu nano

    - Port ładowarki magnetycznej

    - Wodoszczelność IP66

    - Pasek z silikonu z metalową klamrą

    - Bateria litowo-polimerowa 600mAh

    - Obudowa wykonana z poliwęglanu  i akrylonitryl-butadien-styrenu

  - Normy i certyfikaty

    - Urządzenie jest dopuszczone do użytkowania i ma certyfikację CE.

    - Urządzenie obsługuje łączność w paśmie 2G (GSM+EDGE) i jest zgodne z normami emisji promieniowania elektromagnetycznego

  - Komunikacja z panelem kontrolnym i aplikacją mobilną

    - Dane zapisywane są w urządzeniu i w określonych interwałach przesyłane przy pomocy protokołu HTTPS w formacie JSON do serwera obsługującego zapytania napisanego w języku  JavaScript i ASP.NET przy użyciu bibliotek React, i frameworku Angular. Serwis zapisuje dane do bazy Microsoft SQL 2019 Enterprise. Następnie przekazuje dane do panelu kontrolnego i aplikacji mobilnej napisanych przy użyciu frameworku Flutter i biblioteki React w języku Dart  i Javascript.

    - Serwer obsługujący uruchomiony jest na platformie Microsoft Azure, jego minimalna specyfikacja dla 2000 użytkowników to 16 rdzeni, 128gb ram i 512gb szybkiego dysku SSD. Serwer zainstalowany jest w klastrze wysokiej dostępności i monitorowany przypomocy narzędzi Microsoft. System i zabezpieczenia są zbudowane w dbałości o ochronę danych osobowych RODO, a cała komunikacja z serwerami jest szyfrowana certyfikatami SSL.

  - Konfiguracja urządzenia następuje poprzez wysłanie SMS z adresem aplikacji do której urządzenie ma się łączyć, a następnie skonfigurowaniu parametrów w aplikacji kontrolnej.

  - Założenia odnośnie gwarancji:

    - Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia min. 24 miesięcznej gwarancji na urządzenia

    - Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do zapewnienia urządzeń zastępczych w przypadku przyjęcia urządzenia do naprawy, diagnozy, wymiany w ramach gwarancji.

    - Szczegółowe warunki świadczeń gwarancyjnych zostaną ustalone przez Zamawiającego i Wykonawcę na etapie zawierania umowy

  - Termin realizacji zakup: kwiecień/ maj 2021; serwis i gwarancja od dnia zakupu do 24 miesięcy.

- Sposób składania dokumentów

Wycenę można przesłać w formie skanu wysłanego wiadomością e-mail, na adres mailowy aneta.lisiak@hrp.com.pl lub złożyć osobiście w Biurze projektu: ul. Tymienieckiego 19a, 90-349 Łódź w terminie do 26.04.2021 r.

Łódź, dnia 19.04.2021 r. 	 ……………………….……………..…Czytelny podpis oraz pieczęć firmowa

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/T/2021

WYCENA

Nazwa Wyceniającego ………………………………………………………………………

Dane teleadresowe Wyceniającego …………………………………………………..

Adres e-mail do korespondencji……………………………………………………………………………………………..

| CENA BRUTTO (W PLN, ZA JEDNO URZĄDZENIE WRAZ Z SERWISEM I GWARANCJĄ) |  |
| --- | --- |

Oświadczam iż:

- w ramach proponowanej ceny uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu rozeznania, zgodnie z Rozeznaniem rynku nr 2/T/2021;

- proponowana cena uwzględnia realizacje usługi zgodnie z warunkami wskazanymi w Rozeznaniu rynku nr 2/T/2021.

…………………………………………	…………………………………………

Miejsce, dnia			Czytelny podpis Wyceniającego